竞争性磋商文件

项目名称：湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目

项目编号：LYZQ-20221201

采购人名称：  湘潭市第一人民医院

采购代理机构：凌云招标咨询集团有限公司

二0二二年十二月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

竞争性磋商通知

(被邀请供应商名称)：

湘潭市第一人民医院的新冠肺炎救治能力提升项目（项目编号：LYZQ-20221201）进行竞争性磋商采购。经磋商小组确定，通知你单位参加磋商。

1、请各单位从2022年12月26日16时起至2022年12月28日17时30分止(北京时间），在湘潭市第一人民医院官网免费下载（ http://www.xtsyyy.com/）

2、提交首次响应文件的截止时间为 2022年 12 月 29 日08时30分(北京时间)，地点为湘潭市第一人民医院12楼2号会议室（地址：湘潭市岳塘区书院路100号 ）。

3、逾期送达或者不按磋商文件要求密封或者不按磋商文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4、采购人同意采购代理机向本项目成交供应商收取采购代理服务费第一包：21000元，第二包:1800元，第三包：1500元，第四包：600元。

5、你单位收到本通知后，请于 2022 年   12   月  28    日 17 时 00 分前来函以确认是否参加磋商。

6、联系方式

采购人：湘潭市第一人民医院

联系人：  黄惠群

电  话：0731-58669010

地  址：湘潭市岳塘区书院路100号

采购代理机构：凌云招标咨询集团有限公司

联系人：  罗丹  何水莲

电  话： 0731-58532511（办公）

地  址：湘潭市湘潭大道众一国际C栋3楼

竞争性磋商文件

(第一部分)

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：湘潭市第一人民医院 联系人：黄惠群 电 话：0731-58669010 地 址：湘潭市岳塘区书院路100号 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：凌云招标咨询集团有限公司 地 址：湘潭市岳塘区湘潭大道众一国际C栋三楼 联系人：罗丹 何水莲 电话：0731-53283537（财务） 0731-58532511（办公） |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 公告邀请 |
|  | 购买磋商文件时应提供的资料 | （1）磋商通知 （2）个人身份证、法定代表人身份证明（或者授权委托书并附法定代表人身份证明）。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、投标人基本资格条件： 1.1法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人及被授权人身份证明复印件； 1.2法人提交企业法人营业执照副本、基本户开户证明材料； 1.3依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件；或者提供依法缴纳税收和社保的书面承诺； 2、投标人特定资格要求：投标人须具备《医疗器械经营企业许可证》。 - 3、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、《中国裁判文书网》（https://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录的截图、信用报告或提供书面承诺（格式自拟），否则拒绝参与采购活动。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 本项目不接受联合体投标 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | \ |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 采购人不统一组织，由投标人自行踏勘。 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目接受进口产品参加投标 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： 1、强制采购的节能产品； 2、其他。 | 否 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品； 3、两型产品； 4、其他。 | 否 |
|  | 支持中小企业发展； | 非专门面向中小企业采购：给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为\%（注：投标人提供的所有货物须全部为小型、微型企业生产，才可享受价格折扣。投标人须按磋商文件第五章格式如实填写《中小企业声明函》，否则不予认可。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 无 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 1、交货时间：要求于合同签订后15天内将全部货物交付指定地点安装调试到位供采购方正常使用。 2、响应时间：1小时响应，2小时到现场，一般故障4小时内解决问题，重大问题8小时内提出解决方案。 3、付款方式：设备验收合格后3个月付款90%，一年以后付10%质保金。 4、质保期：一年。 5、交货方式：成交单位应当在采购方确定的时间、指定的地点送货交货并安装调试到位。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 请各单位从2022年12月26日16时起至2022年12月28日17时30分止(北京时间） |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)，其他资料要求详见磋商公告。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2022年 12 月 29 日上午8时30分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 总预算金额：4120000元；其中第一包：3600000元，第二包：240000元，第三包：200000元，第四包：80000元，超过此项目预算价的投标视为无效报价。 投标单位第一次及二次报价（现场最终报价）均不得等于或高于本项目预算价，在未对项目作任何实质性变动的情况下，第二次报价（现场最终报价）不得高于第一次报价，否则视为无效报价。 注：本项目分为四包，供应商可根据自身实力投一包或多包，投多包的供应商须分包制作响应文件。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | \ |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | \ |
| 第二章第19.1款 | 投标保证金 | \ |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 30 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份，电子文档一份(电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致) 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目响应文件 项目编号：LYZQ-20221201 包或品目名：/ 供应商名称： 在2022年 月 日09时30分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 湘潭市第一人民医院12楼2号会议室（地址：湘潭市岳塘区书院路100号 ）。 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页1 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 /；中型企业，最后报价扣除比例为 / ；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / 。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 无 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 无 |
| 六、成交结果信息公布 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 指定的媒体 | 《湘潭市第一人民医院官网》 |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | √ 履约担保：中标方在签订合同后三个工作日内须向招标人交纳中标金额5%的履约保证金。中标单位无违约行为的，其履约保证金在合同履行期满后，凭中标通知书、合同、验收单及履约保证金退付申请由招标人财务部门在30天内无息退还。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 招标代理机构按代理协议约定向本项目成交供应商收取代理费第一包：21000元，第二包:1800元，第三包：1500元，第三包：600元。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 无 |
| 评标办法：综合评分法 |  |  |

附页2

评审因素和标准（100分）

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （60分） | 投标报价 | 60分 | 经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计60分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×60。 |
| 商务部分 （20分） | 售后服务承诺 | 5 | 有完善的售前、售中、售后服务承诺措施，有接到故障通知的响应时间、到达现场时间、解决问题的时间，综合比较：优计5分，良计3分，合格计1分，投标文件中无服务承诺的计0分。 |
|  | 质保期 | 5 | 投标人的整体项目质保期在满足磋商文件要求的基础上，每延长一年免费质保期的计1分；本项最多计5分。以投标文件中承诺的内容为准。 |
|  | 对招标文件响应程度 | 5 | 投标文件符合招标文件要求，且顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格编报等准确的，计5分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |
|  | 到货时间 | 5 | 按标书要求响应到货时间，每提早一天交货，加1分，加满为止。以投标文件中承诺的内容为准。 |
| 技术部分 (15分) | 产品配置及技术参数 | 10 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。所投配置完全符合招标文件要求的，计10分。技术参数有负偏离的，每项扣2分，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分，扣完10分为止。 |
|  | 产品性能 | 5 | 根据产品配置的合理性、具有开放性和可扩充性、技术成熟、运行稳定、安全可靠、方便简易、产品选型配置等因素，进行综合比较计分：优计5分；良计3分；合格计2分，差的或未提供相关方案的不计分。 |
| 加分项 | 本土 园区 企业 | 5分 | 根据2022年12月22日市人民政府有关会议精神，对湖南省医疗器械产业园等园区企业在符合招标设备参数和招标文件其他内容前提下，给予湖南省医疗器械产业园等园区企业产品加分，本项计5分。（提供相关证明材料） |
| 合计100分 |  |  |  |

第三章 竞争性磋商须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的招标人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在行政管理部门认定的其他重大违法记录。。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

本项目不适用本条款。

9. 政府采购政策支持

本项目不适用本条款。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

- 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明文件

（5）实施方案

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 本服务项目无需提供样品。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳投标须知规定的磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.3采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照最后报价计算价格得分。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

32.2磋商小组认为，投标供应商的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标供应商作出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该投标供应商以低于成本报价竞标，投标无效。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并追究法律责任：：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第四章  采购合同协议书（格式）

采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：               。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                             。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

注：此合同为范本合同，具体以业主签订合同为准。

第五章 采购需求

- 采购项目名称 ：湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目

二、项目采购预算：总预算金额：4120000元；其中第一包：3600000元，第二包：240000元，第三包：200000元，第四包：80000元。

- 三、采购产品清单：

| 包/品目号 | 标的名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 有创呼吸机 | 20台 | 3600000元 |
| 第二包 | 无创呼吸机 | 4台 | 240000元 |
| 第三包 | 高流量湿化氧疗系统 | 4台 | 200000元 |
| 第四包 | 转运呼吸机 | 1台 | 80000元 |

- 产品参数要求：

- 4.1有创呼吸机招标参数

（一）功能模块要求：

1、为电动电控呼吸机，适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸生命支持。

2、主机重量不超过10kg，便于移动、转运病人。

3、需具备无创通气模块和高流量氧疗模块，可满足不同病情患者的治疗需求。

- 技术参数要求：

1、呼吸模式及功能

需具备如下基础模式：

容量控制通气下的辅助控制通气模式（V- A/C）

容量控制通气下的同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

压力控制通气下的辅助控制通气模式（P- A/C）

压力控制通气下的同步间歇指令通气模式（P- SIMV）

持续气道正压通气模式和压力支持模式（CPAP/PSV）

双水平气道正压通气模式 DuoLevel 或BIPAP

压力调节容量控制通气模式（PRVC）

压力调节容量控制通气下的同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）

自适应分钟通气模式（ASV或AMV）

可选配高级模式：心肺复苏通气模式（CPRV）

具备后备窒息通气功能

具备最大吸气负压、内源性呼气末正压及口腔闭合压的测定功能

具备自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致

具备智能同步技术，吸气触发、呼气切换、压力上升时间均可选择自动调节

具备单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）的设置及监测功能；能给医生设置患者潮气量提供参考，保证患者安全。

具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、叹息、雾化、增氧、智能吸痰等功能

2. 设置参数：

潮气量：20ml—2000ml

呼吸频率：1-100次/min

最大峰值流速：≥210L/min

压力触发灵敏度：-20 — -0.5cmH2O，或选择自动调节

流速触发灵敏度：    0.5—20L/ min，或 OFF或选择自动调节

压力上升时间 0.00 S--- 2S 或选择自动调节

在容控模式下 流速波形设置可选择方波、100%递减波、50%递减波

高流量氧疗流速：2-80L/min

氧浓度：21-100%

3. 监测参数：

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

具有压力/时间、流速/时间、容量/时间等波形监测、吸入的氧浓度的监测

趋势图和趋势表显示

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环等呼吸环监测

肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测

具有动态肺示图，显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

4. 报警参数（需具备如下报警功能）：

分级报警和声光报警

气道压力过高报警

每分钟通气量：过高/过低报警

自主呼吸频率：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

窒息报警，时间可设置

可智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

电源、气源中断报警

（三）配置要求（软件、硬件、重要配件等）

1. 配备＞12英寸彩色TFT触摸控制屏幕

2. 屏幕显示：可4道波形同屏显示，最多可提供 3种环图

3. 配备≥120 分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上

4. 具备截屏U盘导出功能可缓存20张或以上截屏文件

5. 吸、呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染

6. 配备台车

7. 配备高流量氧疗鼻塞

8. 配备无创通气面罩

9. 配备加温湿化器

10.提供直流（12V）和交流两种供电方式

11.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

12.配备AMV模块

（四）商务参数：

1、整机免费保修不少于1年（从验收合格之日起），终身免费维护，每年免费巡检2次；接到报修响应时间在24小时之内，如遇维修只收配件费，不得收取维修费。

2、合同签订后15天内必须到货安装，延期交货的，按照合同金额的千分之3/天从质保金中扣除。

3、工程师培训：产品的工作原理、操作使用、维护保养，提供设备的电路原理图、故障代码、调试程序方法、操作手册、维护手册交设备科存档。

4、软件终身免费升级。

4.2无创呼吸机招标参数

（一）、具备以下通气模式:

自主呼吸模式S

时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T

持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC

平均容量保证压力支持功能AVAPS

AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

全新的AVAPS—AE模式，可应对多种临床需要

AVAPS自动压力支持

Auto-EPAP自动呼气压力

Auto-RR自动呼气频率

（二）、参数要求：

1、AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值：IPAP 最小至4cmH2O

IPAP 最大值：IPAP 最大至40cmH2O

目标潮气量: 200ml至1500ml

报警: 低潮气量

IPAP吸气压力: 4-40 cmH2O；

EPAP呼气压力: 4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

呼吸频率: 0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

吸气时间: 0.5-3.0秒

吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升功能0-45分可调

一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2、监测参数要求：

可监测吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量,吸呼比。

3、报警功能要求:

窒息时间报警

低分钟通气量报警

低呼气潮气量报警

呼吸频率高报警

病人管路脱落报警

系统故障报警:内部故障

4、临床软件兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

5、 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童和成人。

6、配备≥3.5寸彩色液晶屏幕，中文操作菜单

7、内置后备电池：可使用3小时以上

（三）、商务参数

1、整机免费保修不少于1年（从验收合格之日起），终身免费维护，每年免费巡检2次；接到报修响应时间在24小时之内，如遇维修只收配件费，不得收取维修费。

2、合同签订后15天内必须到货安装，延期交货的，按照合同金额的千分之3/天从质保金中扣除。

- 3、产品的工作原理、操作使用、维护保养，提供设备的电路原理图、故障代码、调试程序方法、操作手册、维护手册交设备科存档。

- 4、软件终身免费升级。

- 4.3高流量无创呼吸湿化治疗仪招标参数

- 1、中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上明确体现。

- 2、流量设置调节范围：2L-70L/min。

- 3、可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

- 4、支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-70L时调节精度为5L。

- 5、温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。

- 6、温度设置调节精度：1℃。

- 7、具备多点温湿度传感器。

- 8、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

- 9、主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

- 10、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。

- 11、机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

- 12、机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

- 13、机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度1%，氧浓度不受流量变化影响。

- 14、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

- 15、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

- 16、彩色屏幕，尺寸≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

- 17、可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

- 18、可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

- 19、具备水位报警功能。

- 20、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

- 21、无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

- 22、提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

- 23、提供配套移动台车和吊臂。

- 24、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

- 25、报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。

- 26、具备报警消音功能。

27、商务条款：

27.1整机免费保修不少于1年（从验收合格之日起），终身免费维护，每年免费巡检2次；接到报修响应时间在24小时之内，如遇维修只收配件费，不得收取维修费。

27.2合同签订后15天内必须到货安装，延期交货的，按照合同金额的千分之3/天从质保金中扣除。

- 27.3产品的工作原理、操作使用、维护保养，提供设备的电路原理图、故障代码、调试程序方法、操作手册、维护手册交设备科存档。

- 27.4软件终身免费升级。

4.4转运呼吸机招标参数

（一）、性能特点

1、电动电控治疗呼吸机，涡轮供气原理，无需空压机或中央空气气源。

2、获得国家药品监督管理局(NMPA)、欧盟（CE）认证。适用于成人小儿，满足ICU、呼吸科、急诊科等各种病人临床治疗需求。

3、可便携、转运以及在危重病房使用，一机满足各种科室工作需求。主机体积≤ 311 x 304 x 292 (W x H x D)

4、主动呼气阀，可在吸气相实现主动性呼吸，在呼气时减轻病人呼吸阻力，良好的呼吸同步性让病人呼吸更自由、更舒适；呼气阀可拆卸，可134℃高温高压消毒。

5、≤8.4英寸彩色触摸屏，方便携带转运。可同屏显示3通道波形和2个呼吸环图，波形和环图可根据需要灵活切换。

6、中英文显示，可大字体显示、标准显示界面、全参数界面显示、波形+环图界面

7、内置电池使用时间不小于2小时。

8、最大峰值流速≥230L/min

9、主机重量≤7.5Kg，轻巧便携

10、采用近心端传感器采样，保证检测精度。

（二）、通气模式

1、具有容量控制下的辅助/控制通气 A/C（V）、压力控制下的辅助/控制通气 A/C（P）、容量控制型同步间歇指令通气SIMV（V）+PS, 压力控制型同步间歇指令通气SIMV（P）+PS、压力调节容量控制通气PRVC、自主呼吸模式（SPONT）。

2、容量控制通气A/C(V)下：具有流量支持功能，实现病人在吸气相有自主吸气时，提供所需支持流量，避免人机对抗；需具有流速减速波选项，吸气初始阶段即可得到较高流量，符合人体呼吸生理，人机协调性更好，病人更舒适。

2、其他通气功能：

3、备份通气

4、吸气保持

5、呼气保持

6、纯氧通气2min

7、手动吸气（MANUAL）

8、叹息功能，可单独设置叹息间隔时间和周期

（三）、设置参数

1、潮气量：50ml-2000ml（VCV容控模式下）

2、呼吸频率：1-100bpm

3、呼气末正压（PEEP）：0-40cmH2O

4、氧浓度：21%-100%

5、吸气时间：0.2-10.0s

6、屏气时间：0-4s

7、流速触发：0.5～20 L/min

8、压力支持：5～70 cmH2O

9、压力控制：5～70 cmH2O

10、呼气灵敏度： 10%～60%

11、压力上升斜率(Prate)：1～5

12、窒息时间：10～60s

13、吸呼比：4:1-1:9

（四）、监测功能

1、实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间

2、呼吸环图：压力-容量，容量-流速，压力-流速

3、压力参数：气道峰压、呼末正压、平均气道压、吸气平台压、最小气道压

4、容量参数：吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量

5、时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、屏气时间

6、频率参数：呼吸频率、自主呼吸频率、SIMV频率

7、其他：病人触发、氧气浓度（实际吸入氧气浓度值），气道阻力、顺应性

8、特殊功能：波形冻结

（五）、报警

1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2、报警参数：

3、分钟通气量：上限：1～40 L，OFF；下限：OFF, 0～39 L

4、气道压力：上限：1-80 cmH2O； 下限：0-40 cmH2O

5、呼吸频率：上限：1-100bpm； 下限：0-99 bpm

6、氧浓度： 上限：21%～100%； 下限：OFF,21%～99%

7、潮气量：下限：OFF，10～1500 mL

8、窒息报警：10-60s

9、电池电量低报警：报警后电池供电时间至少10min。

10、电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间至少5min。

11、报警静音计时：≤100 s

12、其他：管道脱落、压力限制、流量传感器故障、气体供应不足、交流电故障、持续气道压力高报警、电池故障报警等

13、报警事件日志：储存并显示报警内容

（六）、其他功能

1、开机快速启动设置，可沿用上个病人的通气参数设置开机启动

2、智能待机功能

3、同步雾化治疗系统：同步雾化或用户自行终止

4、报警静音功能，参数制约功能

5、具有昼夜模式，报警音量调节、海拔补偿等功能

（七）、商务参数：

1、整机免费保修不少于1年（从验收合格之日起），终身免费维护，每年免费巡检2次；接到报修响应时间在24小时之内，如遇维修只收配件费，不得收取维修费。

2、合同签订后15天内必须到货安装，延期交货的，按照千分之3元/天从质保金中扣除。

- 3、产品的工作原理、操作使用、维护保养，提供设备的电路原理图、故障代码、调试程序方法、操作手册、维护手册交设备科存档。

- 4、软件终身免费升级。

五、重要要求及说明：

1、投标人必须根据磋商文件技术指标要求逐项列出投标产品的技术指标，用于评判投标产品的响应程度。

2、供应商的投标文件不响应招标文件技术部分规定的重要商务和技术条款（参数），或重要技术条款（参数）未提供技术支持资料的，磋商小组不得要求其进行澄清或补充。

3、要求投标单位在投标文件中如实详细填写所报产品的品牌、规格及参数说明。

4、投标人可自行对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

六、供货范围：中国境内

七、安装、调试、验收、售后服务及培训要求

1.1产品运输、保管及保险

1.1.1成交供应商负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

1.1.2成交供应商负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.1.3成交供应商应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

1.1.4货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

1.1.5每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。

1.2安装、调试与试运行

1.2.1货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2.2安装施工期间成交供应商人员的食宿由成交供应商负责，采购人尽可能的为成交供应商提供方便。

1.2.3如果因成交供应商产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由成交供应商负责。

1.2.4在货物安装过程中如发生货物质量问题，成交供应商应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由成交供应商承担。

1.2.5由成交供应商提供货物安装、调试所需要的耗材。

1.2.6成交供应商应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由成交供应商负担，费用计入合同总价。

1.2.7在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

1.2.8成交供应商应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

1.2.9设备安装完毕，应在采购人的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

1.2.10成交供应商提供设备安装调试人员应具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

1.2.11安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由成交供应商承担。

1.2.12设备的安装调试由成交人负责, 并提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 并提供相应的仪器和工具, 成交人有责任对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。

1.2.13用户单位技术人员安装调试完毕，用户单位组织相关人员与成交方共同应参与测试全过程。测试过程应进行详细记录，测试结果经双方确认后，由双方代表签字，交给用户单位验收。

1.2.14供应商所提供的设备无假冒伪劣设备，必须提供原装正品设备，且符合国家技术规范和质量检测标准以及安全认证的出厂的全新、合格的产品，产品装箱单、产品合格证、用户手册、原厂保修卡及报关相关手续等必须齐全。

2、售后服务的要求

2.1、 售后服务：

2.1.1  厂家提供至少一年保修服务

2.1.2  厂家工程师上门提供安装培训服务

2.1.3 厂家工程师现场根据客户需求进行软件调整

2.1.4 厂家提供书面与视频培训资料

2.1.5软件终身免费升级

2.1.6 出现故障8小时内工程师必须提供电话支持

2.1.7 如电话支持无效，则24小时内必须提供书面解决方案

2.1.8 72小时内工程师必须到现场解决严重故障

2.2.验 收

2.2.1货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。买方代表有权参与有关的验收试验，卖方应向买方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供买方验收时审查。

2.2.2货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

2.2.3验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2.4验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.2.5项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交供应商承担

2.2.6本次采购活动所涉及产品必须全部为合格且符合国家质量标准的产品，货到指定地点后，由采购人组织验收（若发生检测，则费用由供货方承担）。产品到货验收前，成交人应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格（略）、报关相关手续等交接手续，同时出具设备交接单。交接单由采购人、成交人代表签字。产品出现任何质量问题无条件退货，履约保证金不予退还，并承担由此引起的一切后果。

2.2.7由采购单位负责组建验收小组。凡投标货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用。

2.2.8成交后，最终验收时间以签定的采购合同为准。投标人延期交货，每延期1天，按延期交付的设备（或货物）总额3‰交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的设备（或货物）总额的10‰。如果投标人在达到最高限额后仍不能交货，采购人可考虑终止合同。

2.2.9成交人设备装运时，应随设备提供出厂检验单、装箱单和相关的技术文件。

2.2.10设备运抵安装现场后，用户单位将与成交人共同开箱验收, 如成交人届时不能到场, 则验收结果应以用户单位和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 成交人应立即补发和负责更换。

3、 技术服务（含培训）要求

3.1中标人应向采购人随设备提供全套设备技术资料，并译成中文，费用已包括在投标价格之内。

（1）设备安装图；

（2）电气设备及系统原理图；

（3）电气设备及系统安装线路图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装、操作手册；

（6）故障代码表、维修密码；

（7）维护和维修手册（包括电子版）；

（8）详细维修用的资料和图纸（包含产品内部主要机械结构与控制电路、管路原理图、控制面板布置图、接线图、装配示意图）；

（9）制造、安装标准含技术规范；

（10）出厂检验报告及合格证；

（11）安装和验收报告（包括验收数据资料）；

（12）易损件、零部件和备件清单；

（13）软件备份光盘。

4.质保期

4.1、所有设备应具有良好的质量及稳定性，特别须要好的售后服务。

4.2、投标人自项目最终验收之日起，为用户方提供一年的免费质保服务，包括应用系统的维护、功能完善、性能提升、故障检测，并保证设备的正常运行。投标单位须提供免费维修期满后的售后服务收费标准。

4.3、投标单位报价应详细说明产品配置、性能、产品售后服务，提供原厂随机保修服务，投标人保证提供 7×24 小时服务响应，系统出现故障时，维护工程师到达现场的时间不超过2小时，并在2小时内解决问题，如不能解决问题，须在一周内提供备用机。

4.4、终身服务：保修期满起终身服务，在非人为因素情况下，供应方只收取换件材料成本费；免收人工维修费，同时提供有偿/无偿日常周期保养服务，如果是有偿提供服务，则需提供想要的服务项目及收费标准，

4.5、投标人必须提出保修期内的维护内容和范围。

4.6、缺陷保证期

卖方应按实际设备试运行验收日期起一年内，保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿业主方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

4.7.维修保养合同

投标时，卖方必须提交一份设备为期一年维修保养合同，合同至少包括下列内容。业主保留有不签约的权利。

4.7.1服务范围

4.7.2服务期限

4.7.3服务内容(具体工作和易损件目录)

4.7.4服务费用

4.7.5不承担内容

4.7.6双方责任

5、其他

5.1、从初验完成之后的一年为质保期，质保期间成交人要保修除消耗品以外的所有设备。在质保期内，如果系统发生故障，成交人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

5.2、成交人在产品质保期内为用户单位免费提供的服务，免费为用户制订可操作的设备维护计划，不定期对用户的设备使用情况进行回访。

5.3、质保期为：一年(质保期内免费上门及免费维修)，从产品验收通过之日起计算。

6、技术服务

6.1 成交人应对提供的合同产品保证一年的产品免费维修服务。

6.2成交人应提供设备安装调试时所需的资料, 成交人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。

6.3成交方应派专业技术人员到采购方指定的地点对采购方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，并在投标文件中制定详细的培训计划，直至采购方的技术人员能熟练独立工作。成交方委派的专业技术人员所需费用均由成交方承担。

7、 培训要求

投标人须制定出详细完整的培训方案，免费为为采购单位培训操作。包括每次培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、日程安排、住宿、交通、资料等内容。对于应用人员培训应不限制参加人数。培训师必须具有至少一年的培训经验。 保证操作者完全熟悉掌握操作仪器的全部功能。

八、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：

1、成交供应商应向采购人提供安装、维修所需的备品备件及特殊专用工具（含维修软件）及清单，其费用包括在投标总价之内。

2、成交供应商应在投标文件中提供质保期后的价格清单（此报价不计入投标总价内）。如采购人质保期后购买备品备件，其价格不能超过此清单价格。

九、其他要求：

1、报价范围：本采购项目报价应为为交钥匙价，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的全部设备价、包装费、运输、保险、安装调试、技术服务、必不可少的部件、标准备品备件、质保期内所有耗材、专用工具、技术资料等费用，已支付或将支付的增值税、营业税和其它税费，以及其他交付采购方正式使用前的所有费用。如在交付过程中有任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、投标人所投报的医疗器械具有《医疗器械注册证》的产品。

3、投标人必须保证提供上述主要参数及配置的全新原装产品，保证提供的所有软件为正版软件。

4、装机后在设备醒目位置粘贴小贴士，内容包括本设备安装时间、保修期和售后维修电话。医疗器械及其外包装上必须按照国务院药品监督管理部门的规定，标明产品注册证书编号。

3、提供中国裁判文书网的行贿犯罪档案查询结果，且无行贿犯罪记录。（此原件单独封装与投标文件一并递交）。否则视为无效投标。

●对于上述项目要求，投标供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明

第六章 响应文件格式

供应商的响应文件应包含以下部分：

- 一、磋商响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

- 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

- 二、联合体协议书

- 三、保证金

- 附件3：保证金退还申请书

- 四、供应商的资格证明资料

- 附件4：供应商基本情况表

- 五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表及报价文件

- 附件5：报价文件

七、技术部分

附件6：货物说明一览表

附件7：技术规格、参数响应/偏离表

附件8：项目实施方案

附件9：售后服务方案

附件10：投标货物符合磋商文件规定的证明文件

八、供应商认为需提供的其它资料

附件11：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国招投标法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

注：法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明应为一式二份，一份于投标文件中装订，另随身携带一份，供开标时现场验证用。

三、投标保证金

1、提供付款凭证复印件加盖单位公章

附件3

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），采购编号：             ，竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

四、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |  |
| 备注 |  | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第四章要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

附件5

六、开标一览表

采购编号：

| 序号 | 设备（货物） 名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 □银行电汇 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

分项价格表

项目名称：                          合同包号：                      金额单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
|  | 包合计 | / | / | / | / | / |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月      日

七、技术部分

附件6    货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号规格 | 小微企业 | 政策功能编码 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2、“小微企业”是指货物制造厂商为“小型、微型企业”(填写小型、微型)。

3、“政策功能编码”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

附件7、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 磋商文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

说明：1、要求投标人根据本磋商文件第五章中的每一种货物或产品的技术参数、性能指标要求，逐条一一对应填写本表，如有偏差，无论是正偏差还是负偏差都必须在偏差表中详细、客观、真实的列出，如果产品本身不满足招标要求而又故意写成响应磋商文件要求的，将以提供虚假材料谋取中标处理。

2、本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请投标单位慎重填写。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月      日

附件8、项目实施方案（格式自拟）

附件9、售后服务方案（格式自拟）

附件10、投标货物符合磋商文件规定的证明文件

八、供应商认为需提供的其它资料

附件11

参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

九、最后报价

（最终报价现场填写，招标代理机构统一提供表格）

（全文完）