竞争性磋商文件

招标项目名称：湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统）设备采购

招标代理编号: XTLWQ-2022-12083

招   标   人：湘潭市第一人民医院

招标代理机构: 龙武国际工程咨询有限公司

2022年12月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、中标结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  合同草案条款

第四章  招标需求

第五章  响应文件组成

竞争性磋商文件

(第一部分)

- 第一章  磋商邀请

湘潭市第一人民医院的湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统ECOM）设备采购（招标代理编号：XTLWQ-2022-12083）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的投标人参与竞争性磋商采购活动。

## 一、项目概况

1、招标项目名称：湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统 ECMO）设备采购

2、招标代理编号：XTLWQ-2022-12083

3、评标方式：综合评分法

## 二、招标人的采购需求

1、采购项目标的、简要技术要求、数量及预算：

| 包名称 | 标的物名称 | 数量 | 可能实质性变动内容 | 招标控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整包 | 湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统）设备采购 | 1台 | 1.质量要求：符合国家技术标准的产品； 2.保修要求：整机免费维修不少于3年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期的维护保养，年度定期预防保养不少于2次，并免费提供所需配件。 | 1480000.00元 |

2、采购进口产品：本项目允许进口产品参加磋商采购。

## 三、投标人资质要求：

3.1投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购项目的特定资格条件：无

3.3法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件；

3.4法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；

3.5依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明，或者依法缴纳税收和社会保险费的承诺书。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

3.8投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、《中国裁判文书网》（https://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录的截图、信用报告或提供书面承诺（格式自拟），否则拒绝参与采购活动；

3.9投标人为联合体形式的。本次磋商采购不接受 投标人为联合体形式。

## 四、招标文件的获取方式

4.1请各单位从2022年12月26日17点起至2022年12月28日17时30分止(北京时间），在湘潭市第一人民医院官网免费下载（ http://www.xtsyyy.com/）。

## 五、投标文件提交的截止时间、开启时间及地点

5.1提交首次投标文件的截止时间为2022年12月29日8时30分（北京时间），地点为湘潭市第一人民医院五号楼11楼远程会诊中心（地址：湘潭市岳塘区书院路100号）。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，招标人、招标代理机构应当拒收；

5.2首次投标文件的开启时间及地点与提交首次投标文件的截止时间及地点为同一时间及地点；

5.3逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供投标保证金的投标文件，招标代理机构将拒绝接收；

5.4投标人的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向招标人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。

## 六、投标保证金

☑不要求提供

□ 要求提供、投标保证金的金额

- 七、发布公告的媒介及公告期限

7.1本次邀请公告同时在湘潭市第一人民医院官方网站http://www.xtsyyy.com/上发布。

7.2公告期限从本邀请公告发布之日起3个工作日。

## 八、疑问及质疑：

8.1投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。招标人、招标代理机构将在3个工作日内作出答复。

8.2投标人认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

## 九、联系方式

招标人：湘潭市第一人民医院

地  址：湘潭市岳塘区书院路100号

联系人：谭女士

电  话：0731-58669721

招标代理机构：龙武国际工程咨询有限公司

地    址：湘潭市岳塘区芙蓉大道8号厚和大厦19楼

联 系 人：周银河 周金海

电    话：0731-58399779

竞争性磋商文件

(第一部分)

- 第二章 磋商须知

- 第一节 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 招标项目 | 湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统）设备采购 |
| 第2.1款 | 招标项目联系人姓名和电话 | 联系人：周银河 周金海 电话：0731-58399779 |
| 第2.2款 | 招标人名称、地址、电话、联系人 | 招 标 人：湘潭市第一人民医院 联 系 人: 谭女士 联系电话：0731-58669721 地 址：湘潭市岳塘区书院路100号 |
| 第2.3款 | 招标代理机构名称、地址、电话、联系人 | 招标代理机构：龙武国际工程咨询有限公司 联系人：周银河 周金海 电 话：0731-58399779 地 址：湘潭市岳塘区芙蓉大道8号厚和大厦19楼 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 3.2采购项目的特定资格条件：无 3.3法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件； 3.4法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件； 3.5依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明，或者依法缴纳税收和社会保险费的承诺书。 3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.7为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 3.8投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、《中国裁判文书网》（https://wenshu.court.gov.cn/）的查询记录的截图、信用报告或提供书面承诺（格式自拟），否则拒绝参与采购活动； 3.9投标人为联合体形式的。本次磋商采购不接受投标人为联合体形式。 |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | 否 |
| 第3.3款 | 投标人的邀请方式 | ☑（1）发布邀请公告 □（2）招标人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的投标人 □（3）随机从省级财政部门建立的投标人库中抽取 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | 招标人不组织，投标人自行踏勘。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第6.3款 | 磋商文件的实质性变动内容 | 商务条款、技术条款及合同内容 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第10.3款 | 招标项目预算（最高限价） | 招标预算及最高限价：1480000.00元 投标单位第一次报价（即投标响应文件中报价）及二次报价（最终报价，开标现场填写）均不得高于招标预算，否则视为无效投标。 |
| 第10.6款 | 报价的其他要求 | 无 |
| 第11.1款 | 保证金 | ☑不要求提供 □ 要求提供、投标保证金的金额 |
| 第12.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第13.1款 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 第14.2款 | 响应文件副本份数 | 正本：壹份，副本贰份（电子文件贰份（U盘），电子文件应当为其响应文件，并标注投标人名称） 投标文件均采用胶装方式装订且双面打印，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第15.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 招标代理编号: 在2022年 12 月 29 日 8 时 30 分之前不得启封 |
| 第17.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | 时间：2022年12月29 日 8时30分 地点：龙武国际工程咨询有限公司湘潭分公司开标室，湘潭市岳塘区芙蓉大道8号厚和大厦19楼。 |
| 五、响应文件的评审与磋商 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 详见“评审因素和标准” |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整： 节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后 报价÷最后总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品 最后报价÷最后总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品最后 报价÷最后总报价）。 |
| 第35.1款 | 指定的媒体 | 《湘潭市第一人民医院官方网》http://www.xtsyyy.com/ |
| 第35.3款 | 履约担保 | ☑不要求提供 □要求提供 履约担保的金额为： 元； 提交形式：银行转账 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购环境标志和湖南省政府采购支持两型产品的，投标人可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 4、投标人按磋商文件要求提供相关的证明文件：所投产品为中小企业生产的，应如实填写并提供生产厂家的《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”或“两型产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》、《湖南省两型产品政府采购目录》中该产品所在页复印件。否则，磋商小组不予认可。 5、为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。 |
| 六、中标结果信息公布与投标人质疑 |  |  |
| 七、政府采购政策 |  |  |
| 第37.2（1）项 | 节能产品的价格折扣比例 | 采购产品为最新一期《节能标志产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
|  | 环境标志产品的价格折扣比例 | 采购产品为最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第37.2（2）项 | 两型产品的价格折扣比例 | 产品属于《湖南省两型产品政府采购目录》内的，在评审时应给予5%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为 / % |
| 第37.3（1）项 | 小型、微型企业的价格折扣比例 | 给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 |
| 第37.3（2）项 | 小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例 | 给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第37.7款 | 进口产品 | 本项目不适应 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第41.1款 | 代理服务费 | ## 按湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统设备采购签订的采购代理合同支付。 |
| 第42款 | 其他规定 | 根据《财政部关于在政府投标活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府投标活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府投标活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn)和湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn)。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件递交截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：招标人或招标代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 |
| 第二章 第43.1款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合磋商文件要求的； （2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第二章“磋商须知”投标人资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第二章“磋商须知”第3.1款规定资格要求的； （6）不满足第二章“磋商须知”第3.1款规定的实质性要求的； （7）投标报价超过投资估算价的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于磋商文件规定的招标范围的(缺漏磋商文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和磋商文件规定的。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |

附件1

采购履约担保函

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                   （以下简称投标人）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 第二节 磋商须知正文

注：本项目法律依据参照《中国政府采购法》和《中国政府采购法实施条例》

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的招标项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的招标人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理招标项目的集中招标机构和其他招标代理机构。本次采购的招标代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的投标人通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交投标文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《湘潭市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，投标人应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请投标人的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其投标文件将被拒绝。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1投标人应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标人，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除招标文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见招标文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《湘潭市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见招标文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(投标人自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、招标文件

10．招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件组成

10.2磋商小组根据与投标人磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 招标文件的提供期限

11.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

11.2投标人应持招标文件前附表规定的资料领取或购买招标文件。

12.提交首次投标文件的截止时间

12.1投标人提交首次投标文件截止时间见磋商须知前附表。

13.招标文件的澄清或者修改

13.1在提交首次投标文件截止之日前，招标人、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人、招标代理机构应当在提交首次投标文件截止之日5日前，通过网上形式通知所有接收招标文件的投标人，不足5日的，顺延投标人提交首次投标文件截止时间。

13.2提交首次投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

三、投标文件

14.一般要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

14.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 投标文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

14.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件包括下列内容：

（一）磋商响应声明(格式)

（二）磋商保证金缴纳证明材料

（三）投标人的资格证明资料

（四）报价表及报价文件(格式)

（五）采购需求响应

（六）合同条款偏离表

（七）采购需求偏离表

（八）关于资格的声明(格式)

（九）响应标的符合招标文件规定的证明文件

（十）代理服务费承诺书

（十一）最终报价

15.2在磋商过程中，投标人根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的投标文件和最后报价)是投标文件的有效组成部分。

15.3招标文件规定可能发生实质性变动的，投标人应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.报价

16.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2投标人应按第五章 投标文件组成格式填写。

16.3投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.投标人符合招标文件规定的证明文件

17.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

17.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定投标人在磋商时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，在提交首次投标文件截止时间前应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的投标文件有效期一致。

19.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3投标人未按照招标文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的磋商保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）投标人在提交首次投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假资料的；

（3）确定中标结果后，无正当理由放弃中标资格的；

(4) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人与招标人签订合同的；

（5）中标人与招标人、其他中标人或者招标代理机构恶意串通的；

（6）招标文件规定的其他情形。

20. 投标文件有效期

20.1投标文件有效期见磋商须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从提交首次投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.投标文件的签署及规定

21.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版一份（U盘）。

21.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

21.3 在磋商过程中，投标人按招标文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的投标文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖投标人单位章。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

22.1各投标人必须将投标文件正本、副本、电子档U盘、所有原件（如招标文件有规定提交的，须列明详细清单），各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章并由法定代表人或授权委托人签字，一并递交，不得混装。

22.2投标文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在提交首次投标文件截止时间前，可以对所提交的首次投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.投标文件的递交与接收

24.1 投标人应在提交首次投标文件截止时间前，将投标文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或招标代理机构不当场拆封投标文件。

五、投标文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：投标文件审查、磋商（包括澄清）、投标文件评审、提出中标人。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 投标文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的投标人资格条件要求，对投标文件的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对投标文件(包括首次提交的投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.3投标文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。投标人应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)与招标文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应招标文件的要求。

27.2投标文件是否实质性响应招标文件要求由磋商小组依据招标文件规定认定。磋商小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关投标人：

（1）投标人不具备本章第3.1款规定的投标人资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）投标文件有效期不足的；

（7）投标文件不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确招标文件实质性变动内容的，或者招标文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为招标文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与投标文件审查合格的投标人就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）招标文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为招标文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确招标文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据招标文件规定和磋商情况，对招标文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(招标文件的实质性变动内容为招标文件的组成部分)，并以书面形式要求投标文件审查合格的投标人，在规定的截止时间前重新提交投标文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对投标人重新提交的投标文件进行审查。投标人重新提交的投标文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）招标文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的投标人在规定时间内提交最后报价。

（2）招标文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的投标文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖投标人单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4投标人的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的投标人当场开封公布，并由投标人代表签字确认。投标单位每次磋商的报价应比前一次更具有优势，不能超出前一次报价。磋商小组认为投标人最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

30.5提交首次投标文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知招标代理机构或者磋商小组。该通知由投标人法定代表人或其委托代理人签字。招标代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的投标人的磋商保证金。

30.6提交首次投标文件的投标人，未按招标文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的投标文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，投标人的磋商保证金不予退还。

31.投标文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各投标人最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对投标人分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各投标人的总得分。

32.提出中标人

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家中标候选人。

33.确定中标人

33.1招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送招标人确认。

33.2招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标候选人，也可以书面授权磋商小组直接确定中标候选人。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，招标人或者招标代理机构不得以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现磋商小组未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

37.中标信息的公布

37.1中标人确定后2个工作日内，中标结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。

38.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向招标人或招标代理机构提出质疑。

39中标通知

39.1中标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

39.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

39.3 中标人在收到招标代理机构的中标人通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向招标人提交履约担保。

39.4 中标人没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

40.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

40.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1招标代理服务费

41.1招标代理机构应按磋商须知前附表规定收取招标代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1招标文件的其他规定见磋商须知前附表。

## 第三节、投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 最后报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，最后报价将按本章第二节第29.2款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章31.3款的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于最后报价评价。

3. 投标报价评价

3.1综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且经调整后的最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章31.3款以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1磋商总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2磋商评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各投标人的总得分。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 附表评审因素

评审因素和标准（总分100）

| 评审项目 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （60分） | 投标报价 | 60 | 经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计60分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×60。 |
| 技术部分 （20分） | 产品配置及技术参数 | 10 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。所投配置完全符合磋商文件要求的，计10分。技术参数有负偏离的，每项扣2分，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分，扣完10分为止。 |
|  | 产品性能 | 5 | 根据产品配置的合理性、具有开放性和可扩充性、技术成熟、运行稳定、安全可靠、方便简易、产品选型配置等因素，进行综合比较计分：完全满足磋商文件要求计5分，基本满足磋商文件要求计3分，难以满足磋商文件要求计1分，未提供相关方案的不计分。 |
|  | 售后服务承诺 | 5 | 有完善的售前、售中、售后服务承诺措施，有接到故障通知的响应时间、到达现场时间、解决问题的时间，综合比较：完全满足磋商文件要求计5分，基本满足磋商文件要求计3分，难以满足磋商文件要求计1分，投标文件中无服务承诺的计0分。 |
| 商务部分 （20分） | 质保期 | 5 | 投标人的整体项目质保期在满足磋商文件要求的基础上，每延长一年免费质保期的计1分；最多计5分。以投标文件中承诺的内容为准。 |
|  | 到货时间 | 5 | 按标书要求响应到货时间，（原则上签订合同后3个月），每提早一天交货，加1分，最多计5分。 |
|  | 本土 园区 企业 | 5 | 根据2022年12月22日市人民政府有关会议精神，对湖南省医疗器械产 业园等园区企业在符合招标设备参数和招标文件其他内容前提下，给予湖南省医疗器械产业园等园区企业产品加分，本项计5分。（注：提供相关证明材料加盖供应商公章，否则不计分） |
|  | 对招标文件响应程度 | 5 | 投标文件符合招标文件要求，且顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格编报等准确的，计5分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |
| 合计100分 |  |  |  |

其他说明：1、投标人的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。

2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的中标候选人。

4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，投标文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

5、竞争性磋商文件中要求查验的原件(如磋商文件有规定提交的)应当在投标截止时间之前递交至投标文件递交地点，逾期不予接受。请投标人集中密封在一个文件袋中（注明项目名称、投标人名称和原件名称和数量）与投标文件一并递交。

6、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。相关证明资料需提供复印件加盖公章，提供虚假资料的投标人将取消投标资格。

# 第三章  合同草案条款

采购合同协议书

采购合同编号：

发包人（全称）：                   

承包人（全称）：                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                  。

2.工程地点：                                   。

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：      。

5.工程内容：      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                   。

二、合同工期

计划开工日期：        年    月      日。

计划竣工日期：        年    月    日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                     。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：        

地  址：                               地  址：                   

邮政编码：                           邮政编码：                    

法定代表人：                        法定代表人：           

委托代理人：                          委托代理人：           

电  话：                              电  话：                  

传  真：                              传  真：                    

电子信箱：                              电子信箱：                   

开户银行：                            开户银行：                   

账  号：                            账  号：                   

- 第四章 采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统）设备采购

2、基本情况：为进一步优化我省新冠肺炎疫情防控措施，提升医疗救治能力，更好地保障人民群众的身体健康和就医需求，根据国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》(联防联控机制综发〔2022〕112号)和《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发〔2022〕113号)等文件精神，现就快速提升新冠肺炎重症救治和转运能力。

3、采购预算及明细

| 包/品目号 | 标的名称 | 数量 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整包 | 湘潭市第一人民医院新冠肺炎救治能力提升项目（体外膜肺氧合系统）设备采购 | 1台 | 1480000.00元 |

二、参数要求：

| 1 | 离心泵系统：重量轻，便于快速预充，性能稳定。 |
| --- | --- |
| 2 | 外置离心泵驱动器，具备可灵活调节的双节支架。 |
| 3 | 离心泵驱动装置集成流量，气泡监测两种功能。 |
| 4 | 离心泵可提供 2 种操作模式：LPM 模式和 RPM 模式。 |
| 5 | 内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转 90 分钟以上。 |
| 6 | 转速范围 0-3500 转/分钟 |
| 7 | 流量范围 0-9.9 升/分钟，流量显示精度 0.1 升/分钟 |
| 8 | 紧急驱动手柄：具备 LED 灯显示转速。 |
| 9 | 离心泵既可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，具有搏动灌注功能。 |
| 10 | 空氧混合器：国际知名产品，适用于各类型膜式氧合器。 |
| 11 | FIO2：0.21-1.0 |
| 12 | ECMO 专用套包，管道预先连接，并包含离心泵头、氧合器、预充管及相关连接管道。 |
| 13 | 氧合器：膜结构为渗透膜，含抗凝的⽣物涂层，预充量≤150 毫升。 |
| 14 | 离心泵头：含抗凝的药物涂层，结构合理，对血液破坏小，预冲量小于32ml。 |
| 15 | 套包专门用于患者长时间体外循环和呼吸的支持，并通过 CE 或 FDA认证。 |
| 16 | 预连接管路：含抗凝药物涂层，直径 3⁄8 英寸，具有各种规格型号。 |
| 17 | 采血管具有抗涡流设计，避免血栓形成。 |
| 18 | 血管扩张鞘具有四个规格，能有效避免血管撕裂伤。 |
| 19 | 医用物理升温仪及专用水管(用于 ECMO 氧合器变温) |
| 20 | 温度范围：35℃-39℃ |
| 21 | 工作电压：220V AC： |
| 22 | 可以监控内部水位，设定温度与实际水流温度之间的差异，出现异常设备会发出警报。 |
| 23 | 配备激活凝血时间检测仪 |

- 三、项目实施要求及说明：

1、产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品到项目指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品及自己使用的工具在项目实施地点的保管，直至项目验收合格。

（3）中标人负责其派出人员的安全、保险、食宿、交通等。

2、安装调试

（1）中标人负责完成本项目安装调试。安装调试所需辅助材料和专用工具与设施，由中标人提供；并积极配合招标人进行相关建设的实施。

（2）中标人须加强项目实施的组织管理，所有项目实施人员须遵守有关规章制度，持证上岗。

3. 测试

（1）中标人须提供全新的产品，并负责设备的安装、调试等工作。

（2） 投标人必须提供针对本项目的工作内容、工作日程表、工作方法等方案，并征得招标人认可后严格按照方案执行。

（3）中标人应配合招标人的工作人员参与产品的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，在申请招标人进行验收前，现场培训招标人指定人员，达到能正确使用和维护、简单维修货物的水平。

- 四、交货

1、交货期限：签订合同后，3个月内到货安装验收合格并能正常使用；

2、交货与实施地点：招标人指定地点。

3、中标人负责运输到交货地点，安装、运费、运杂费、保险费、税费、技术服务费及保修期内的保修费等所有费用均已包含在合同总价内。

- 五、质量保证

1、整机免费维修不少于3年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期的维护保养，年度定期预防保养不少于2次，并免费提供所需配件。

2、中标人必须保证所提供的设备（包括零部件）是原装和全新的，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准和原装配置。

3、按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修，并按响应文件中承诺的售后服务和说明的保质、保修条件进行维修。

4、招标人负责按谈判文件要求和国家标准对所有货物进行验收。

5、响应时间：接到故障通知后，24小时响应。

- 六、售后服务

1、工程师培训：产品的工作原理、操作使用、维护保养，提供设备的电路原理图、故障代码、调试程序方法、操作手册、维护手册交设备科存档。

2、软件终身免费升级。

3、保修期后维修时，如需更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于8折），不得收取上门服务费及差旅费。

- 七、验收

1、货物到达目的地后，中标人须并向招标人提供以下资料，并派人到现场负责安装和调试。

（1）产品操作手册；

（2）检测报告；

（3）产品到货清单；

（4）产品出厂检验合格证书。

2、验收标准及方法：

2.1.由招标人负责组建验收小组。凡投标产品必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用。

2.2. 验收阶段，经招标人及相关监督部门验收不合格的，直至达到合格验收标准。

- 八、投标文件要求

1、要求投标人在响应文件中列出产品必备附件、备品备件及易损件清单。并注明所供产品材料的材质、产地、配套件的生产厂家、品牌及规格等。

2、要求投标人在响应文件中提供该项目投标资格证明文件及所投产品在国内的主要用户清单，包括数量、型号等。

3、响应文件中各种参数必须真实可靠，对所有条款应做出逐条响应，并且提供有效检测证书及所投产品制造厂家的完整原始参数，否则视为无效投标。

- 九、付款方式

1、付款方式：具体以最终签订的合同为准。

2、投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏谈判文件所列清单内容，均由中标人自负，招标人不再支付任何费用。

对于上述服务内容，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺。

注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在谈判过程中均可能产生实质性变动。

竞争性磋商文件

(第二部分)

- 第五章 响应文件组成

投标人的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

二、磋商保证金缴纳证明材料

三、投标人的资格证明资料

附件3：投标人基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他证明材料或说明

四、合同条款偏离表

五、采购需求偏离表

附件7：响应-览表

六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8：中小企业声明函

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

七、报价一览表及分项价格表

附件9：报价一览表

八、投标人认为需提供的其它资料

九、最后报价

响应文件

项目名称:

招标人：

招标代理编号:

招标代理机构：

供应商

年  月   日

索引表符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 磋商文件条款号 | 审查内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章 第21.1款 | 响应文件正本1份，副本2份，电子文件二份（U盘或光盘）。 | 是否按磋商文件要求装订、密封签署完整 |  |
| 2 | 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 响应文件是否响应 |  |
| 3 | 第二章第10.2款 | 供货期限 | 响应文件是否响应 |  |
| 4 | 第二章第10.2款 | 付款方式 | 响应文件是否响应 |  |
| 5 | 第四章 | 满足磋商文件采购需求 | 响应文件是否响应 |  |
| 6 | 第二章第16.4款 | 投标报价满足磋商文件要求 | 是否符合最高投标限价要求 |  |
| 7 | 法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。 | 是否按磋商文件规定 |  |  |

索引表评分内容索引表

评分内容索引表

| 序号 | 评审条款 | 评审内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 一、磋商响应声明

致             (招标人或招标代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（招标代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

★法定代表人参与投标的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、招标代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

★委托代理人参与投标的，请将此授权书单独另备一份连同本人身份证原件及法定代表人身份证明于开标现场身份验证时使用。

- 二、磋商保证金缴纳证明材料

提供：

付款凭证复印件加盖单位公章（本项目未涉及保证金）。

- 三、投标人的资格证明资料

附件4     磋商文件规定的基本资格条件证明资料

投标人资格声明(格式)

致            (招标人、招标代理机构)：

参照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）

日期：       年  月  日

附件5     磋商文件规定的特定资格条件证明资料

提供磋商文件或评分标准或投标人认为需要提供的相关证明文件复印件加盖单位公章。

附件6   其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准或投标人认为需要提供的相关证明文件复印件加盖单位公章。

## 四、合同条款偏离表

委托代理编号:                                    项目名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

（2）投标人如果对谈判文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日       期：          年        月      日

## 五、采购需求偏离表

招标代理编号:                             项目名称：

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本招标需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他招标需求条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）投标人应根据谈判文件第三章“招标需求”填写本表；

（2）投标人如果对谈判文件第四章“招标需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：          年        月      日

附件7响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

- 六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

残疾人福利性单位声明函

（项目若不涉及，无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：  年  月  日

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

（项目若不涉及，无需提供）

说明：1、投标人提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱企业声明函

（项目若不涉及，无须提供）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位郑重声明，我单位：（单位名称）为监狱企业。

本单位参加  （招标人名称）  的             项目采购活动提供本单位制造的货物，由本单位承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

同时我单位在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则本声明函无效。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年    月    日

- 七、报价一览表及报价文件

附件9：

报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 招标代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 小写金额：_________（人民币元） 大写金额：_________（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：“品目代码”栏参照《政府采购品目分类目录》规定填写，如C050301车辆维修和保养服务。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 八、投标人认为需要提供的其它资料

- 九、最后报价

说明：

1、最后报价由代理公司提供表格现场填写。

2、通过资格性和符合性的投标人在报价现场按上述要求递交最后报价。

（全文完）