心电监护仪招标参数要求

一、心电监护仪技术参数

（一）可监测参数

心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)（有创压连线长度≥3.9米）（二）兼容性

- 必须与飞利浦血管造影机兼容，必须有高清图像信息传输接口与飞利浦血管造影机的显示屏连接并显示全部影像信号；

- 必须有高清图像信息传输接口与控制室电脑显示屏连接并显示全部影像信号；

- 具有分屏功能。

- （三）工作模式：诊断、监护、手术。

（四）适应范围：成人、儿童和新生儿。

（五）心电

1. 导联输入：3导；连接线长度≥3.6米；

2.心电显示通道≥5通道，支持同屏心电7导联显示；

3.心率测量范围、误差：20bpm ～300bpm、±1bpm；

4.ST段测量通道≥5通道；

5.具有20种心律失常分析功能；

6.心律失常事件存储≥120条；

7.具有心率变异分析功能；

8. 具有起博检测功能；

9.具有除颤保护功能；

（五）呼吸

1. 呼吸导联≥2导；

2 .呼吸率测量范围、误差：0 rpm ～120 rpm、±2rpm；

3 .窒息报警时间设置：5 ～ 100s可选；

（六）血氧饱和度

1. SpO2测量范围、精度：0% ～ 100%、在70% ～ 100%范围内为±2%；

2 .脉率测量范围、精度：30bpm ～ 240bpm、±2bpm；

3.可选配防抖动、低灌注的Nellcor第五代血氧技术。

（七）无创血压

1. 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏（血压袖带线长度≥3.6米）；

2. 测量模式：手动、自动、连续可选；

3. 具有动态血压监测功能。

（八）体温

1.通道数：单体温或双体温；

2.单位：摄氏（℃）、华氏（℉）可选；

3. 测量范围、精度：0℃～ 50℃、±0.1 ℃；

4. 具有体温差显示和报警功能。

（九）掉电存储功能

1. 可存储NIBP数据列表≥500组；

2.趋势存储回放时间≥120小时；

3. 全息心电波形存储回放时间≥30分钟；

具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致；

4. 护士呼叫系统和脉搏调制音功能；

5.报警事件存储≥150条；

6.可升级内置三通道热阵记录仪，能实时或报警触发打印波形和文本；

- 7.内置可充电电池，可连续工作1小时以上，交、直流两用，不间断监护。

- （十）制造标准：通过ISO9001认证、CE认证、FDA认证，具备优越抗高频电磁干扰性能。

- （十一）售后服务：质保期≥2年，报修响应24小时到达现场。

- （十二）市场占有率：所投品牌、型号在省内三级医院使用不少于三家，提供合同复印件。