**动态心电记录器招标参数**

1. 支持电子登记功能，在患者佩戴记录器之前，由系统对记录器进行电子登记，彻底避免数据回放时记录器与患者姓名相互混淆的问题。
2. 记录器可采集各种起搏器信号，独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率。
3. 普通心电采集4096点每秒采样率。
4. 支持HDMI数据回放线高速回放，确保数据快速安全可靠。
5. 支持连续3天记录。
6. 电源1节7号电池。
7. 具有特殊事件按钮，患者感觉不适时可做事件标记，便于医生回放分析时快速查看。
8. 具心电采集信号指示灯，绿色表示正常状态，红色表示故障状态。
9. 记录器外形精致小巧，重量小于100克。
10. 标准12导心电导联（10根导联线）。
11. 支持晚电位数据采集。
12. 支持向量心电数据采集。
13. 可随时通过PC查看患者实时心电图。
14. 具备心电图左右手反接及转换胸部电极导联技术。
15. 须支持医院现有动态心电分析软件进行回放分析，回放数据与现有病例保存于同一数据库中，统一查询统计分析。