- 动态血压监测仪技术参数

- 技术参数：

- 1 多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）；

- 2.支持掉电数据保护，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据；

- 3.高精度血压测量，5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)；

- 4.精确的心率测量功能，40次/分~200次/分，误差不大于±5%；

- 5.支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测；

- 6.智能加压，仪器可根据病人血压平均值自动智能加压，避免充气压力过大病人不舒服；

- 7.采用模糊时间测量法，每次测量时间在设定时间3分钟范围内随机波动，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠；

- 8.支持手动测量方式，当病人感觉不舒服时，可随时通过仪器按键启动测量，或终止正在进行的测量。

- 9.24小时动态血压数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示分析，自动生成24小时动态血压与动态心电对照报告。

- 数据表功能，能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；

- 趋势图功能，能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图；

- 支持比较分析功能，可将同一患者多次测量数据进行对比分析；

- 具备多种总报告格式可供选择，且报告单格式医院可自行任意设计；

- 对血压昼夜节律可进行自动计算；

- 支持晨峰血压单独报告；

- 提供中文、英文、法文、意大利语等多种语言可供选择，方便国际论文编写与发布。

- 须支持医院现有动态血压分析软件进行回放分析，回放数据与现有病例保存于同一数据库中，能统一查询统计分析。